## Slide 1: Datos Sub-bottom Colección y Procesamiento
Evento de Entrenamiento HYPACK 2020

## Slide 2: Introducción
Esta presentation cubre los siguientes tópicos:
Colección de Datos perfilador Sub-bottom en HYPACK.
Configurando un dispositivo análogo a digital de National Instruments (NI DAQ) para colección de datos con perfilador de sub-bottom o sonar lateral.
Procesamiento datos en el Procesador Sub-bottom

## Slide 3: Colección de Datos Sub-bottom

## Slide 4: Colección de Datos Sub-bottom
Colección y procesamiento Sub-bottom es una característica estándar de HYPACK®.
Datos Sub-bottom son registrados en formato SEG-Y

## Slide 5: Sistemas Perfiladores Sub-bottom
HYPACK®
LEVANTAMIENTO
SUB-BOTTOM ANALOGO CH-1
SUBBOT.DLL
Cajas A/D
NI-USB-BNC 6221, 6341 o 6212
SyQwest B2010/SB3510HD
Stratabox
Fabricante
Programa Control
(Sistema dependiente)
SUBBOT.DLL
HYPACK®
LEVANTAMIENTO
Innomar SES-2000
Edgetech 3000
Un DLL es usado para todos los sistemas
GeoAcoustics GeoPulse Chirp
Teledyne Odom Chirp III
Benthos Chirp
Knudsen
Falmouth HMS-622
SISTEMAS DIGITALES
SUB-BOTTOM ANALOGO CH-2
SISTEMAS ANALOGOS
Dispositivos Especializados

## Slide 6
Configuración EQUIPO Sencilla: SUBBOT.DLL
Agregue un dispositivo de posicionamiento & el dispositivo SUBBOT.DLL y seleccione el SBP en la forma de configuración
Parámetros de Conexión deben coincidir con el sistema SBP
Notes: 6

## Slide 7
Prueba Dispositivo Equipo: EdgeTech Chirp
No haga filtro pasa banda con datos Chirp
Notes: 7

## Slide 8
Configuración EQUIPOS para SBP doble: SUBBOT.DLL
Use esta configuración de EQUIPO cuando este levantando con dos sistemas análogos simultáneamente:
Agregue un dispositivo de posicionamiento & dispositivo SUBBOT.DLL para el primer sistema SBP análogo Renombre el dispositivo ej: “Sparker” para evitar confusión.
Agregue un Móvil con un segundo dispositivo SUBBOT.DLL y Towfish.DLL para posicionamiento. Asigne esta iteración de SUBBOT.DLL al Canal 2 (estos archivos de datos serán almacenados como XXXX_XXXX_02.seg. La posición Towfish.DLL será almacenada en este archivo SEG-Y.
Renombre
Dispositivo
Notes: 8

## Slide 9
Configuración EQUIPOS Compleja: SUBBOT.DLL
Notes: 9

## Slide 10
Monitor Sub-Bottom Análogo
El Monitor Análogo es usado para configurar los parámetros análogos para generar disparos y para escuchar los retornos.
Cada sistema Sub-Bottom análogo tendrá su propia configuración particular para maximizar la calidad del retorno.
Cuando LEVANTAMIENTO es iniciado, los manejadores automáticamente iniciarán el Monitor Análogo.
Seleccione el botón “Canales I/O” y por cada campo uno necesita configurar el canal en el dispositivo NI USB a la que la señal esta conectado. Cada uno de los Canales puede ser asignado una etiqueta personalizada o nombre aplicable al sistema SBP en uso, ej: “Señal Sparker”.
Los niveles de voltaje del disparador por defecto de -5V/+5V deben generalmente ser usados pero los niveles de voltaje para el Canal 1 y/o 2 necesitan ser definidos en este momento. Los niveles de señal de voltaje recomendados para los sitemas SBP Pinger/Chirp son entre -5V/+5V t -2V/+5V dependiendo de la edad del sistema mientras que disposiciones de hidrófonos para boomers/sparkers/etc generalmente sacan voltajes de salida en el rango de -1V/+1V a -5V/+5V voltios dependiendo de la sensibilidad de la disposición, la ganancia en el preamp del hidrófono y la reflectividad del fondo marino.
Use el Modo Terminal por defecto (RSE) y rata de muestreo canal por defecto excepto para usuarios avanzados.
Notes: 10

## Slide 11
Monitor Sub-Bottom Análogo Continuación
Los valores de voltaje definidos para Canal 1 & 2 pueden ser considerados como una “base de ganancia” para el canal y es importante no recortar las señales entrantes puesto que estos datos recortados no pueden ser recuperados. Una regla básica es ajustar el rango de voltaje alrededor de un tercio más alto que la señal de voltaje de entrada real.
Cualquier problema de configuración será reportado como un mensaje rojo brillante en el fondo del Monitor Análogo. Trazos de señal son mostrados para propósitos de diagnóstico y para asegurar que la señal de disparo esta siendo recibida. (Haga clic en las etiquetas para recorrer los canales.) El umbral de disparo debe ser ajustado justo sobre el voltaje base y es mostrado como una línea roja. Cada vez que la señal de disparo cruza esta línea, un ping es registrado. En este punto, si el cableado y la configuración del Monitor Análogo es correcta, uno debe ser capaz de iniciar LEVANTAMIENTO, ver datos entrando en los trazos de señal correcta y ver el campo Número de Ping en el Monitor Análogo aumentando constantemente. La ventana de datos desplazable en LEVANTAMIENTO también mostrará datos de perfilador sub-bottom.
Notes: 11

## Slide 12
Parámetros Análogo - Disparadores & Ratas de Barrido
Disparador Externo: El sistema sub-bottom esta siendo disparado por otra fuente y HYPACK solo “escucha” por el retorno.
Disparador Interno: HYPACK provee un disparo para el sistema sub-bottom vía la caja NI USB A/D. El usuario puede controlar el Intervalo de Disparo desde la caja de Configuración Análoga.
Interno - SB Divisible: Usado para evitar interferencia entre dos sistemas sub-bottom.
Período de Muestra: Cuanto tiempo el driver del Sub-Bottom escucha por retornos.
Retardo Muestra: Qué tanto el controlador de sub-bottom espera después del ping antes de comenzar a escuchar. Esta característica puede ser usada en aguas mas profundas para reducir la longitud de la columna de agua en los datos.
Notes: 12

## Slide 13
Parámetros Análogo - Disparadores & Ratas de Barrido Continuación
En el ejemplo, Sistema SBP es disparado cada 250 ms con longitud de barrido de 70 ms (±53 m). El sistema SBP 1 disparo es dividido por 2 para dar al Sistema SBP un intervalo de disparo de 500 ms con un retardo de disparo de 85 ms y 150 ms de longitud de barrido.
Uno puede darse cuenta si habrá alguna interferencia acústica entre los sistemas si las líneas de barrido “azul” ocupa el mismo segmento de tiempo; Como se puede ver, este no es el caso y el resultado serán dos conjuntos de datos sin interferencias.
Como un ejemplo, la regla de oro general para configurar los disparadores y longitud de barrido para varios perfiladores sub-bottom, en una profundidad de agua máxima de 30 metros, son tabulados mas abajo. Note, que para convertir desde metros a milisegundos, uno debe dividir por 0.75
Nota: es una buena idea ajustar el valor de barrido a un poco mas que lo calculado por uno para permitir un margen de seguridad por condiciones del fondo marino desconocidas.
Notes: 13

## Slide 14
Ejecutando LEVANTAMIENTO (SBP Sencillo)
En LEVANTAMIENTO los datos de perfiles sub-bottom son vistos en la Ventana de Datos Desplazable.
Ventana Datos Desp;lzable
Bang Pulso
Ventana
Amplitud Señal
Lecho Marino
Primer
Multiplo
Capas
Sedimento
Controles SBP
El programa LEVANTAMIENTO mostrando ventanas del Mapa, Datos desplazados e Indicador Izq/Der.
Notes: 14

## Slide 15
Ejecutando LEVANTAMIENTO (SBP Doble)
Si uno esta simultáneamente adquiriendo dos canales de datos de sub-bottom habrán dos instancias de la ventana de Datos desplazable mostrando Canal 1 & 2 respectivamente.
El programa LEVANTAMIENTO mostrando un Sistema de doble sub-bottom mostrando dos instancias de la ventana de Datos desplazables.
Notes: 15

## Slide 16
Controles Sub-bottom
Hay dos Controles Sub-bottom (Opciones & Correcciones Sub-bottom) localizados en la parte superior de la ventana de Datos Desplazable:
Opciones
Esta ventana permite que la ventana de Datos Desplazable ser ajustada verticalmente usando Autoescala o valores Manuales. Opciones para mostrar una cuadrícula en las imágenes de datos sub-bottom estan disponibles y la cuadrícula puede ser mostrada en milisegundos o metros.
Controles Sub-bottom en LEVANTAMIENTO
Ventana de Datos Desplazable opciones de presentación
Nota: estas correcciones no son aplicadas a los archivos de datos SEG-Y puesto que HYPACK siempre graba los datos brutos al archivo SEG-Y.
Notes: 16

## Slide 17
Controles Sub-bottom
Hay dos Controles Sub-bottom (Opciones & Correcciones Sub-bottom) localizados en la parte superior de la ventana de Datos Desplazable:
Correcciones Sub-bottom: Esta ventana controla los modos de Filtrado de Paso de Banda de datos, TVG, Traqueo de Fondo y Presentación de la Señal.
Controles Sub-bottom en LEVANTAMIENTO
Nota: estas correcciones no son aplicadas a los archivos de datos SEG-Y puesto que HYPACK siempre graba los datos brutos al archivo SEG-Y.
El Filtrado de Paso de Banda reduce el ruido extraño registrado por el receptor del sub-bottom durante la adquisición. En general, el punto de inicio recomendado para filtrar datos sub-bottom es usar una frecuencia de inicio paso bajo de la mitad de la frecuencia de transmisión del sub-bottom y una frecuencia final de paso alto del doble de la frecuencia de transmisión del sub-bottom. Por ejemplo si usted está usando un perfilador sub-bottom transmitiendo a 4 kHz, entonces use un Filtro Pasa Banda entre 2 KHz y 8 kHz como punto de inicio y ajuste en consecuencia para alcanzar datos de buena calidad. Generalmente filtrado pasa banda adicional no debe ser aplicado a datos Chirp debido al filtrado coincidente y la correlación que se aplica a las llegadas de señal por parte del fabricante del perfilador de sub-bottom.
TVG (Ganancia Variable en Tiempo) tiene tres niveles (TVG1, TVG2 & TVG3) que puede ser aplicado para mejorar la presentación de datos en tiempo real. Rata TVG1 se aplica a traves de la columna de agua, rata TVG2 se aplica desde el traqueo del fondo del lecho marino a través del estrato del lecho y la rata TVG3 se aplica durante la parte final del período de barrido. Ajuste TVG3 a una rata mas baja que TVG2 para prevenir la saturación que puede de otra forma ocurrir si la ganancia continua incrementándose durante largos períodos de barrido. Defina un período de retardo para cuando usted requiera aplicar la rata TVG3. El retardo TVG3 comienza en el traqueo del fondo del lecho marino (inicio de la rampa TVG2). Nota: Si usted define un período de retardo TVG3 de cero, la rata TVG2 aplicará desde el traqueo del fondo marino hasta el final del barrido. Para sistemas de perfiladores sub-bottom de penetracion en aguas someras solo TVG1 & TVG2 son generalmente usados. La combinación óptima varía, dependiendo del sistema sub-bottom y de la profundidad de penetración.
Notes: 17

## Slide 18
Controles Sub-bottom
Hay dos Controles Sub-bottom (Opciones & Correcciones Sub-bottom) localizados en la parte superior de la ventana de Datos Desplazable:
Correcciones Sub-bottom: Esta ventana controla los modos de Filtrado de Paso de Banda de datos, TVG, Traqueo de Fondo y Presentación de la Señal.
Controles Sub-bottom en LEVANTAMIENTO Continuación…
Nota: estas correcciones no son aplicadas a los archivos de datos SEG-Y puesto que HYPACK siempre graba los datos brutos al archivo SEG-Y.
Traqueo del Fondo puede ser determinado por uno de tres métodos:
Calcular: Cálculo basado en los niveles de amplitud de señal
usando los valores definidos por el usuario de blanqueo, tamaño puerta y sensibilidad.
Manual: Manualmente ajustando la profundidad para el traqueo del fondo.
Sensor: Leyendo el traqueo del fondo desde el sistema sub-bottom.
Nota: la ubicación del traqueo del fondo puede ser ajustado haciendo clic donde la línea de traqueo de fondo horizontal roja debe aparecer en la ventana de Amplitud de Señal en la ventana de Datos Desplazable.
TVG (Ganancia Variable en Tiempo) Modos de Presentación Señal (Colorear por Amplitud) estan disponibles para ajustar como los datos son visualizados. La escala de presentación puede ser ajustada a Autoescala o manualmente ajustada:
    Unipolar - imagen escala grises con la cual la amplitud de señal negativa es hecha cero. Esto funciona bien con datos Pinger y Chirp.
    Bipolar - imagen de escala grises con la cual tanto las señales positiva y negativa son mostradas con el nivel de señal cero coloreado al 50% de gris. Este funciona bien para datos de Boomer / sparker.
    Rectificado - imagen de escala de grises mostrada como el valor de amplitud de señal absoluto donde las señales negativas son convertidos a valores positivos. Este funciona bien para datos de Boomer / sparker.
    Color - version a color de la presentación Bipolar
Notes: 18

## Slide 19
Colección SBP Doble Análogo en LEVANTAMIENTO
Notes: 19

## Slide 20: Configurando un dispositivo NI-DAQ: SBP & SSS Análogo

## Slide 21: Modelos NI-DAQ
NI USB-6221 BNC – recomendaciones actuales de HYPACK (Producto Legado)
Hoja de cálculo resumen Investigación de modelos de reemplazo
Nuevas recomendaciones 16-bit son:
      USB-6341 con BNC 2110
      USB-6212 BNC
Chesapeake Technologies
      USB-6210 (sin soporte de disparo) - trabaja con HYPACK
      USB-4431 (24-bit) – no funciona con HYPACK

## Slide 22: Instalando software NI_DAQ
Instale el NIDAQ951f2.exe en el PC de adquisición & efectúe las actualizaciones de software. Esto puede tomar una hora o mas!
Conecte el dispositivo NI_USB & inicie el software NI_DAQ.
Pruebe el sistema.
RSE Por Defecto Señal flotante
fuente (Señal de Referencia Finalizada).
El software NI_DAQ no debe ejecutarse cuando este usando HYPACK.

## Slide 23: Deshabilite Servicios NI_DAQ no necesarios.
El controlador NI instala muchos servicios, la mayoría de los cuales son iniciados automáticamente.
Solo cuatro son requeridos para realmente usar el dispositivo.
Vaya a Panel de Control-> Herramientas Administrativas-> Servicios y deshabilite los servicios no necesarios para evitar conflictos de puertos potenciales con otros dispositivos. Habilite/Deshabilite los servicios NI como se muestra mas abajo:

## Slide 24
Información Monitor Análogo General
El Monitor Análogo es usado para configurar los parámetros análogos para generar disparos y para escuchar los retornos.
Cada sistema Sub-Bottom análogo tendrá su propia configuración particular para maximizar la calidad del retorno.
Cuando LEVANTAMIENTO es iniciado, los manejadores automáticamente iniciarán el Monitor Análogo.
Seleccione el botón “Canales I/O” y por cada campo uno necesita configurar el canal en el dispositivo NI USB a la que la señal esta conectado. Cada uno de los Canales puede ser asignado una etiqueta personalizada o nombre aplicable al sistema SBP en uso, ej: “Señal Sparker”.
Los niveles de voltaje del disparador por defecto de -5V/+5V deben generalmente ser usados pero los niveles de voltaje para el Canal 1 y/o 2 necesitan ser definidos en este momento. Los niveles de señal de voltaje recomendados para los sitemas SBP Pinger/Chirp son entre -5V/+5V t -2V/+5V dependiendo de la edad del sistema mientras que disposiciones de hidrófonos para boomers/sparkers/etc generalmente sacan voltajes de salida en el rango de -1V/+1V a -5V/+5V voltios dependiendo de la sensibilidad de la disposición, la ganancia en el preamp del hidrófono y la reflectividad del fondo marino.
Use el Modo Terminal por defecto (RSE) y rata de muestreo canal por defecto excepto para usuarios avanzados.
Notes: 24

## Slide 25
Información Monitor Análogo Continuación
Los valores de voltaje definidos para Canal 1 & 2 pueden ser considerados como una “base de ganancia” para el canal y es importante no recortar las señales entrantes puesto que estos datos recortados no pueden ser recuperados. Una regla básica es ajustar el rango de voltaje alrededor de un tercio más alto que la señal de voltaje de entrada real.
Cualquier problema de configuración será reportado como un mensaje rojo brillante en el fondo del Monitor Análogo. Trazos de señal son mostrados para propósitos de diagnóstico y para asegurar que la señal de disparo esta siendo recibida. (Haga clic en las etiquetas para recorrer los canales.) El umbral de disparo debe ser ajustado justo sobre el voltaje base y es mostrado como una línea roja. Cada vez que la señal de disparo cruza esta línea, un ping es registrado. En este punto, si el cableado y la configuración del Monitor Análogo es correcta, uno debe ser capaz de iniciar LEVANTAMIENTO, ver datos entrando en los trazos de señal correcta y ver el campo Número de Ping en el Monitor Análogo aumentando constantemente. La ventana de datos desplazable en LEVANTAMIENTO también mostrará datos de perfilador sub-bottom.
Notes: 25

## Slide 26
Parámetros Análogo - Disparadores & Ratas de Barrido
Disparador Externo: El sistema sub-bottom esta siendo disparado por otra fuente y HYPACK solo “escucha” por el retorno.
Disparador Interno: HYPACK provee un disparo para el sistema sub-bottom vía la caja NI USB A/D. El usuario puede controlar el Intervalo de Disparo desde la caja de Configuración Análoga.
Interno - SB Divisible: Usado para evitar interferencia entre dos sistemas sub-bottom.
Período de Muestra: Cuanto tiempo el driver del Sub-Bottom escucha por retornos.
Retardo Muestra: Qué tanto el controlador de sub-bottom espera después del ping antes de comenzar a escuchar. Esta característica puede ser usada en aguas mas profundas para reducir la longitud de la columna de agua en los datos.
Notes: 26

## Slide 27
Parámetros Análogo - Disparadores & Ratas de Barrido Continuación…
En el ejemplo, Sistema SBP es disparado cada 250 ms con longitud de barrido de 70 ms (±53 m). El sistema SBP 1 disparo es dividido por 2 para dar al Sistema SBP un intervalo de disparo de 500 ms con un retardo de disparo de 85 ms y 150 ms de longitud de barrido.
Uno puede darse cuenta si habrá alguna interferencia acústica entre los sistemas si las líneas de barrido “azul” ocupa el mismo segmento de tiempo; Como se puede ver, este no es el caso y el resultado serán dos conjuntos de datos sin interferencias.
Como un ejemplo, la regla de oro general para configurar los disparadores y longitud de barrido para varios perfiladores sub-bottom, en una profundidad de agua máxima de 30 metros, son tabulados mas abajo. Note, que para convertir desde metros a milisegundos, uno debe dividir por 0.75
Nota: es una buena idea ajustar el valor de barrido a un poco mas que lo calculado por uno para permitir un margen de seguridad por condiciones del fondo marino desconocidas.
Notes: 27

## Slide 28: Cableando el NI-USB DAQ
Hay varias posibles configuraciones de disparo análogo & señal:
    SBP canal sencillo con disparo interno o externo
    SBP dos canales con disparadores internos (dividido).
    SSS dos canales con disparador interno o externo.
    SSS dos canales & SBP dos canales con disparador interno.
Configurando el NI_USB 6221, 6341 & 6212: Sondeando Mejor Enero 2018

## Slide 29: Configurando SBP Canal Sencillo - Disparador Interno
En esta configuración la Salida Análoga 0 es enviada a la Entrada Análoga 0.
Una Entrada Análoga 0 debe haber un BNC T para que el disparador pueda ser enviado al SBP.
Entrada Análoga 1 es conectada a la señal SBP
salida: Ajuste la fuente de señal a Fuente Flotante (FS) *
Salida Señal SBP Ch 1
48 Hz pasivo HPF
Entrada Disparador SBP:
*
*
Análogo
Monitor
BNC T
Filtro Paso Alto Pasivo
(resistor & capacitor)
Ajuste voltaje a ±1/3 más alto
que entrada voltaje
Desactive esta casilla

## Slide 30: Configurando SBP Canales Sencillos - Disparador Interno
Disparador:
Configuración
En este ejemplo un Pinger (Ch 1) esta siendo usado para el levantamiento.
Ajuste el Modo de Disparo a Interno.
Ajuste el disparador del Pinger a 250 ms & la rata de barrido a 70 ms (52 m).

## Slide 31: Configurando SBP Canal Sencillo - Disparador Externo
En esta configuración el Disparador desde el SBP o casilla disparador externo es enviado a la Entrada Análoga 0.
Entrada Análoga 1 es conectada a la señal SBP
salida: Ajuste la fuente de señal a Fuente Flotante (FS) *
Salida Señal SBP Ch 1
48 Hz pasivo HPF
Entrada Disparador SBP:
*
*
Análogo
Monitor
Desactive esta casilla

## Slide 32: Configurando SBP Canales Sencillos - Disparador Externo
Disparador:
Configuración
En este ejemplo un Pinger (Ch 1) esta siendo usado para el levantamiento.
Ajuste el Modo disparador a Externo.
Ajuste la rata barrido Pinger a 70 ms (52 m).

## Slide 33: Configurando SBP Dos Canales - Disparador Interno
Salida Señal SBP Ch 1
Entrada Disparador SBP 1
*
*
BNC T
Análogo
Monitor
Entrada Disparador SBP 2
BNC T
Salida Señal SBP Ch 2
En esta configuración la Salida Análoga 0 es enviada a la Entrada Análoga 0.
Salida Análoga 1 es enviada a la Entrada Análoga 1.
En Entrada Análoga 0 & 1 debe haber un BNC T de manera que
los disparos puedan ser enviados a los dos SBP. Sistemas.
Entrada Entrada Análoga 2 es conectada a la salida señal SBP Ch 1 & Entrada Análoga 3 a Ch 2.
48 Hz pasivo HPF

## Slide 34: Configurando SBP Dos Canales - Disparador Interno
Disparador:
Configuración
En este ejemplo un Pinger (Ch 1) & Sparker (Ch 2) estan siendo usados por el levantamiento.
Ajuste el disparador del Pinger a 250 ms & la rata de barrido a 70 ms (52 m).
Divida el Disparador 1 (250 ms) por dos para hacer el Disparo 2 500 ms.
Retardo Disparo 2 por 80 ms de manera que no haya interferencia con el Pinger (Ch 1).
Ajuste la rata de barrido del Sparker (Ch 2) a 150 ms (112 m) para no interferir con el Pinger (Ch 1).

## Slide 35: Configurando el Monitor Análogo, Ajustando Disparadores, Retardos & Longitud de Barrido.
Ajustando los Intervalos de Disparo & Ratas de Barrido
Como un ejemplo, la regla de oro general para configurar los disparadores y longitud de barrido para varios perfiladores sub-bottom, en una profundidad de agua máxima de 30 metros, son tabulados mas abajo. Note, que para convertir desde metros a milisegundos uno debe dividir por 0.75:
Sondeando Mejor Abril 2017

## Slide 36: Configurando SBP & SSS Dos Canales - Disparador Interno
Salida Señal SBP Ch 1
Entrada Disparador SBP 1
*
*
BNC T
Análogo
Monitor
Entrada Disparador SBP 2
BNC T
Salida Señal SBP Ch 2
Entrada Disparador SSS
SSS Canal Babor
SSS Canal Estribor
BNC T
BNC T
48 Hz pasivo HPF

## Slide 37: Configurando SBP & SSS Dos Canales - Disparador Interno
Disparador:
Configuración
En este ejemplo un SSS, Pinger (Ch 1) & Sparker (Ch 2) estan siendo usados para el levantamiento.
Ajuste el disparador del SSS & Pinger a 100 ms & la rata de barrido a 100 ms (75 m).
Divida el Disparo 1 (100 ms) por cinco para hacer el Disparo 2 500 ms.
Retardo Disparo no ayudará con interferencia entre los sistemas.
Ajuste la rata de barrido del Sparker (Ch 2) a 150 ms (112 m).

## Slide 38: Configurando el NI USB-6210 (Chesapeake Technologies)
Salida Señal SBP Ch 1
Entrada Disparador SBP 1
Análogo
Monitor
48 Hz pasivo HPF
Software NI
usado por Disparador
En el Contador I/O del Panel de Prueba NI:
Ajuste modo a Generador Tren Pulso
Ajuste la Frecuencia a 4 para disparo 250 ms
(o cualquier intervalo de disparo deseable)
Ajuste el Ciclo de Trabajo a 3
Un
disparo de 250 ms será generado ahora para el SBP o SSS.
Un SSS requerirá entrada CH2
para el otro canal SSS.
El NI USB-6210 puede ser usado con HYPACK pero el disparo debe ser generado en el software NI u otra fuente externa. El NI USB-6210 puede ser usado para colección de datos SBP o SSS.

## Slide 39: Haciendo una Caja Filtro Paso Alto Pasivo 48 Hz
Un filtro 48 Hz PHP puede remover la característica hidrostática “swell” (wiggle) asociada con remolcar la disposición de hidrófonos. Este filtro PHP no es necesario para sistemas basados en transdúceres. Refiérase a las imágenes mas abajo para construir una caja filtro paso alto pasivo de 48 Hz
Salida Señal SBP Ch 1
NI-DAQ
Capacitor 1W6
Resistencia
(marron/negro/naranja)

## Slide 40: Procesamiento Datos Sub-Bottom:
Datos de nivel de señal bajo

## Slide 41
Introducción
Localizado bajo el menú “Procesamiento”
Usado para procesar juegos de datos SEG-Y o JSF pequeños & grandes.
Juego completo de características de procesamiento.
Digitación de capas & polígonos de color
Marque blancos
Diagramas de cerca 3D
Manualmente digitalice capas acústicas
Marque blancos
Notes: 41

## Slide 42
Cargando archivos
Seleccione “Sesión Nueva” para cargar archivos SEG-Y/JSF/Log en un proyecto nuevo. HYPACK puede leer la mayoría de archivos SEG-Y de terceros compatibles.
Para continuar trabajando en un proyecto existente seleccione “Abrir Sesión” y haga clic en el archivo SBP.xml para cargar los archivos de datos & parámetros del usuario.
Si el usuario hace clic en “Nueva Sesión” y hay archivos existentes en la carpeta SBP, ahora HYPACK hace un respaldo de ellos en vez de borrar los archivos originales en la carpeta SBP.
Navegación puede ser leída desde el archivo SEG-Y (o JSF), archivo RAW o archivo EDT. En HYPACK MAX (SBMAX) uno puede editar la navegación en un archivo RAW por “picos” y aplicar la navegación EDT corregida a los datos de perfiles sub-bottom.
Notes: 42

## Slide 43
Procesamiento de Datos
Datos de nivel de señal bajo
Datos Boomer Brutos
Datos Boomer Procesados
  Botón Auto Distancia, TVG & Traqueo del Fondo bajo la Pestaña Presentación en el menú Configuración el cual puede proveer parámetros iniciales para la presentación de datos
  La ventana Configuración es usada para corregir el rango dinámico de los datos, aplicar filtros frecuencia pasa banda, ganancia variable en tiempo (TVG), traqueo de fondo, blanqueamiento de columna de agua (removiendo ruido en columna de agua) y filtrado de swell a los datos
  Los controles de la pestaña Rango Dinámico tienen opciones para ver los datos en modos Bipolar, Rectificado o Unipolar y aplica diferentes paletas de color para mejorar visualmente los datos.
  Curvas TVG (exponencial & definidas por el usuario) pueden ser aplicadas a los datos así como curvas TVG definidas por el usuario. Estas curvas pueden ser salvadas por cada línea o proyecto y re-importadas/aplicadas en cualquier etapa posterior.
Notes: 43

## Slide 44
Digitalizando Capas
Digitalice hasta 20 diferentes capas (nombres personalizados & colores)
Aplique velocidad del sonido diferente para agua y sedimento
Capas pueden ser exportadas a formato EDT o XYZ
Herramienta Anotación
Manualmente digitalice capas acústicas
  Seleccione el número Reflector y manualmente digitalice cada capa geológica.
  Para digitalizar “clic izquierdo mouse” (+) para agregar un punto. Shift clic (-) para remover un punto & CTRL clic (-) para mover un punto.
  Seleccione “Herramienta Anotación” bajo la Pestaña Presentación para agregar información de profundidad & grosor sedimento en la ubicación del cursor. Anotaciones pueden ser agregadas a los datos o removidas de la misma forma como se edita un Reflector
Notes: 44

## Slide 45
Vista Area Gráfica de Capas Digitalizadas.
Isopacas/ ”puntos” digitalización profundidad
  Profundidades digitalizadas (capas) de Reflector o isopacas (grosor sedimentos) pueden ser vistas ploteadas en la ventana Vista Traqueos como digitalización en progreso.
  Esto es una herramienta de control de calidad útil como la consitencia de la interpretación puede ser medida al revisar la interpretación en líneas adyacentes o que crucen.
  Puntos por cada uno de los 20 Reflectores pueden ser vistas por profundidad absoluta o isopaca (grosor sedimento).
La ventana Vista Traqueo muestra valores de interpretación isopacas reflector digitalizadas representadas como puntos de isopacas coloreadas (grosor) para tres líneas de levantamiento. Una barra de escala a color editable es provista en la pestaña Vista Traqueo de la Presentación.
Notes: 45

## Slide 46
Coloreando Capas
Coloree hasta tres polígonos separados
  Otra característica útil es la habilidad de ser capaz de colorear cada unidad geológica como un polígono isopaca usando una paleta de color personalizada y transparencia.
Polígono geológico coloreado
Notes: 46

## Slide 47
Blancos
Blancos
Agregue, edite, o borre blancos en el Modo Edición Blancos.
Arrastre manijas de blancos para marcar profundidad & isopacas
Salvado a SBP.tgt en la carpeta del proyecto
Blancos también son mostrados en Vista Traqueos.
Notes: 47

## Slide 48: Sesión Ejemplo - Procesamiento Datos

## Slide 49
Exportando Datos & Correcciones
Interpretación de datos generada de la digitalización de varias sub-superficies reflectivas pueden ser sacadas como archivos ASCII XYZ o HYPACK EDT. Varias correcciones pueden ser aplicadas a las salidas de datos tales como:
Correcciones de Velocidad del Sonido en la columna de agua (valor promedio o aplicar un perfil de velocidad del sonido) y correcciones de velocidad separadas para sedimento saturado o roca.
Correcciones de Marea usando un archivo de marea HYPACK.
Correcciones de Layback a las salidas de datos si estos fueron no especificados en Equipos HYPACK. Si los datos fueron adquiridos en HYPACK y EQUIPOS fue configurado correctamente entonces las coordenadas en el archivo SEG-Y serán corregidas para la posición del sensor SBP.
Correcciones de Latencia entre mediciones y transmisión al computador de adquisición de datos. Ver Sondeando Mejor Mayo 2018 por detalles.
Salidas Interpretación pueden ser recortadas a un archivo de borde.
Un archivo de referencia separado es generado con cada archivo ASCII XYZ resaltando las correcciones aplicadas a los datos.
Pantallazos pueden ser capturados en varios formatos de imágenes (PNG, JPG o BMP), con o sin la interpretación de reflector superimpuesta. Un archivo de referencia de coordenadas con cada imagen el cual permite la imagen ser usada como una cortina sísmica vertical en paquetes de software de terceros.
Datos exportados pueden ser usados en el MODELO TIN para generar superficies y volúmenes o en otros paquetes de software de terceros GIS/CAD.
Notes: 49

## Slide 50: Sesión Ejemplo - Exportando Datos
Notes: 50

## Slide 51
Diagramas Cercas 3D
HYPACK SUB-BOTTOM tiene la habilidad de producir diagramas de cerca 3D de las líneas de perfiles sub-bottom con interpretación de reflectores superimpuesta y polígonos de isopacas coloreadas.
El diagrama de cerca puede ser rotado en cualquier dirección y la transparencia de los datos puede ser controlada. Los datos cerca pueden también ser recortados a un archivo de borde para resaltar un área de interés particular.
Esta es una herramienta útil para visualizar los datos en tres dimensiones para proveer un mejor entendimiento de la sub-superficie geológica.
Use Shift clic mouse izquierdo para rotar la Cerca.
Rueda mouse para zoom dentro/fuera.
Clic mouse derecho para panear.
Notes: 51

## Slide 52: Diagramas Cercas 3D
Diagrama cerca 3D de tres líneas paralelas de perfiles sub-bottom mostrando interpretación superimpuesta y barras de escala.

## Slide 53: Presentación Cerca (Fence) 3D
Diagrama cerca 3D de dos líneas de perfiles sub-bottom intersectantes.

## Slide 54: Sesión Ejemplo - Cercas 3D
Notes: 54

## Slide 55: Gracias !
Vínculos para más información:
Contáctenos:
Sales@HYPACK.com
Help@HYPACK.com
(860) 635 - 1500
HYPACK on Youtube.com ( Sesiones Históricas) HYPACK Live Chat
HYPACK on Youtube.com ( Sesiones Más Nuevas) HYPACK Ustream
HYPACK SUPPORT Site HYPACK Website